# 结构化阅读笔记

## 基于电阻抗谱的血栓形成定量检测与评估

原文标题: Quantitative detection and evaluation of thrombus formation based on electrical impedance spectroscopy

阅读日期: 2026-07-20

## 一、文献基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 标题 | Quantitative detection and evaluation of thrombus formation based on electrical impedance spectroscopy |
| 作者 | Jianping Li, Nen Wan∗, Jianming Wen, Guangming Cheng, Lidong He, Li Cheng |
| 通讯作者 | Nen Wan (wannen@zjnu.cn) |
| 单位 | 浙江师范大学工学院精密机械与智能结构研究所（浙江金华，321004） |
| 期刊 | Biosensors and Bioelectronics（生物传感器与生物电子学） |
| 卷期/页码 | Vol. 141, 111437 (2019) |
| DOI | 10.1016/j.bios.2019.111437 |
| PMID | 31279177 |
| 收稿/接收 | 2019-04-20 收稿 / 2019-06-12 接收 / 2019-06-21 在线发表 |
| 期刊影响因子 | 约 12.545（CNGBdb 记录） |
| 基金资助 | 浙江省自然科学基金 LY19E050010、LY18E050012 |
| 关键词 | Blood; Thrombus; Electrical impedance spectroscopy; Fibrin; Red blood cell; Biosensor |

## 二、研究背景与科学问题

### 2.1 临床背景

心血管疾病（CVDs）是全球最主要的致死原因之一。据统计，CVDs 占美国全部死亡的约 32.3%（Go et al., 2013），中国 CVDs 患者总数近年已增至 2.9 亿（Chen et al., 2018）。在 CVDs 导致的死亡中，血栓形成（thrombosis） 被认为是关键致死因素（Rhea et al., 2019; Teuteberg et al., 2017）。因此，早期检测患者血栓状况成为挽救 CVDs 患者生命的关键治疗手段。

### 2.2 现有血栓检测方法对比

| 方法 | 原理 | 优势 | 局限性 |
| --- | --- | --- | --- |
| TEG（血栓弹力图） | 机械力/扭矩测量血液凝固时弹性变化 | 功能性凝血评估 | 难以实现紧凑的在线检测 |
| CT（计算机断层扫描） | X 射线成像 | 可获血栓微观结构 | 设备昂贵；X 射线辐射危害 |
| MRI（核磁共振成像） | 磁共振成像 | 可获体内血栓微结构 | 设备昂贵 |
| OCT（光学相干断层扫描） | 光信号断层成像 | 高分辨率 | 光信号难以穿透组织和血液 |
| 超声扫描 | 超声回波 | 广泛应用、无辐射 | 难以区分微气泡与血栓凝块 |

### 2.3 电阻抗谱（EIS）方法的优势

电阻抗谱（Electrical Impedance Spectroscopy, EIS）因其高频电信号对组织和血液具有良好的穿透能力（Wang et al., 2017），适合非侵入式血栓检测。文献报道 EIS 可轻易区分细胞甚至蛋白质的信息（Oseev et al., 2017），是一种极具前景的在线、非侵入式血栓检测方法。

### 2.4 科学问题（研究空白）

尽管 EIS 具有潜力，但存在两个关键空白：

- 研究稀少：仅有少数研究者探讨了 EIS 用于血栓检测的可能性（Asakura et al., 2015; Kailashiya et al., 2015）。

- 机理不清：阻抗信号与血栓形成过程之间的关系尚未被清晰阐明——即为什么血液阻抗会在血栓形成过程中发生变化尚不清楚。理论基础的缺失限制了 EIS 血栓检测方法的进一步应用。

## 三、研究目标

本研究旨在：

- 定量测量和评估血栓形成过程中的血液阻抗变化（基于 EIS 方法）；

- 建立阻抗分析实验系统，记录不同频率下的阻抗信号 Z∗(t)；

- 发现并划分血液阻抗变化的阶段特征；

- 修改 Hanai 方程，从红细胞参数（RBC 取向、RBC 变形、RBC 双电层 EDL 厚度）角度定量解释阻抗变化；

- 阐明纤维蛋白和血栓凝块的生成与阻抗变化之间的定量关系，为非侵入式在线血栓生物检测技术提供可行性验证和理论基础。

## 四、实验方法

### 4.1 实验系统

| 组件 | 规格 |
| --- | --- |
| 容器 | 双电极容器，电极间距 2 mm，电极尺寸约 10 mm × 20 mm |
| 阻抗分析仪 | IM7581（Hioki E.E. Corporation, Japan） |
| 数据采集 | 个人计算机（PC） |
| 连接方式 | 两终端探头连接电极与阻抗分析仪 |

工作流程：阻抗分析仪产生高频 AC 输入信号 → 测量血液阻抗信号 → 数据由 PC 保存和处理。

### 4.2 血液样品

- 样品类型：猪血（porcine blood），替代人血（因伦理问题和所需用量大）。猪血与人血高度相似，尤其在血栓检测方面（Li et al., 2018a,b）。

- 采集：清晨从屠宰场生猪采集新鲜血液。

- 抗凝处理：立即与 3.28% 柠檬酸钠（tri-sodium citrate）溶液混合，血液与抗凝剂体积比约 9:1，防止自然凝血。

- 运输：短时间内转运至实验室。

### 4.3 实验条件

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 血细胞比容（Hematocrit） | H = 46.5% |
| 血液用量 | 1 mL（含柠檬酸钠的猪血） |
| 凝血触发剂 | 30 μL CaCl₂ 溶液（质量分数 2%） |
| 输入信号 | AC 电流，i = 0.1 mA |
| 频率扫描范围 | f = 0.1 MHz ~ 300 MHz（IM7581 频率范围） |
| 测量总时长 | t = 40 min |

关键操作：加入 CaCl₂ 溶液以中和柠檬酸钠的抗凝作用，重新激活凝血级联反应，从而触发血栓形成过程。

## 五、主要结果

### 5.1 不同频率下的阻抗表现（图 2a）

在不同输入频率下，血栓形成过程中阻抗 Z∗(t) 的变化幅度显著不同：

| 频率 | 阻抗变化显著性 |
| --- | --- |
| f = 0.1 MHz | 不显著 |
| f = 0.5 MHz | 不显著 |
| f = 1 MHz | 显著 ✓ |
| f = 5 MHz | 显著 ✓ |
| f = 10 MHz | 显著 ✓ |

→ 最佳检测频率窗口为 1~10 MHz。

### 5.2 三阶段阻抗变化特征（图 2b，f = 1 MHz）

在 f = 1 MHz 条件下，40 分钟测量期内阻抗 Z∗(t) 变化可清晰划分为三个阶段：

| 阶段 | 时间范围 | 阻抗变化 | 变化趋势 | 物理机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage I | 0 ~ 2 min | 19.55 Ω → 19.43 Ω | 快速下降 | 纤维蛋白原→纤维蛋白转化（纤维蛋白电导率远高于纤维蛋白原） |
| Stage II | 2 ~ 20 min | 缓慢上升 | 缓慢上升 | 微血栓凝块开始形成（血栓凝块使阻抗升高，但纤维蛋白仍使阻抗降低，两者拮抗） |
| Stage III | 20 ~ 40 min | 上升至 19.65 Ω | 快速上升 | 大血栓凝块形成，纤维蛋白量不再增长 |

f = 5 MHz 和 f = 10 MHz 下也呈现相同的变化趋势。

### 5.3 关键数值

- 初始阻抗：Z∗(t) = 19.55 Ω

- Stage I 最低点：Z∗(t) = 19.43 Ω（下降约 0.12 Ω）

- Stage III 终点：Z∗(t) = 19.65 Ω（较初始上升约 0.10 Ω）

## 六、理论模型——修正 Hanai 方程

### 6.1 Hanai 方程简介

Hanai 方程传统上用于计算高浓度胶体溶液的介电特性。该方程适用于体积分数高达 H = 80% 的浓密分散体系。然而，传统 Hanai 方程仅适用于单一细胞类型的简化血液模型（红细胞 + 血浆），不足以描述含红细胞、纤维蛋白和血浆的血栓形成过程。

### 6.2 本文的修正思路

本研究在前期工作（Li et al., 2018a,b，从 RBC 取向、RBC 变形、RBC EDL 厚度角度修正 Hanai 方程）基础上，进一步将纤维蛋白和血栓凝块纳入模型：

- 血液简化：全血视为红细胞 + 血浆的溶液（红细胞占血细胞 90% 以上）。

- 纤维蛋白模型：在血栓凝块出现前，纤维蛋白快速生成，简化为长圆柱体形状。

- 血栓凝块模型：视为若干红细胞的聚集物。

### 6.3 核心方程结构

方程 (1)：计算血液（仅含红细胞和血浆）的介电常数 ε∗_blood，涉及红细胞介电常数 ε∗_RBC、血浆介电常数 ε∗_plasma、血细胞比容 HCT、变形因子 C₁/C₂/C₃ 和取向因子 A′/B′。

方程 (2)：在方程 (1) 基础上增加纤维蛋白项，计算含血浆和纤维蛋白的血液介电常数 ε∗_F_blood，引入纤维蛋白介电常数 ε∗_Fib 和纤维蛋白体积百分比 H_Fib。

方程 (3)-(7)：计算红细胞介电常数 ε∗_RBC（涉及细胞质 ε∗_cp、细胞膜 ε∗_m、EDL 厚度 dx/dy/dz），以及血浆、细胞质、细胞膜的复介电常数（含相对介电常数和电导率）。

方程 (8)-(15)：计算红细胞变形因子 C₁/C₂/C₃（基于椭圆积分的去极化因子 Lx/Ly/Lz）和取向因子 A′/B′（基于 RBC 取向比率 αx/αy/αz）。本研究中血液处于静态条件，RBC 取向随机（αx = αy = αz = 1/3）。

方程 (16)：由血液介电常数计算阻抗：

Z∗(t) = L / (j · 2πf · A · ε∗_blood)

其中 A 为电极面积，L 为电极间距。

### 6.4 计算结果（图 3）

采用相对阻抗差 ΔZ∗_r(t) 评估：

ΔZ∗_r(t) = [Z∗_r(t) − Z∗_r(min)] / Z∗_r(min) × 100%

| 阶段 | ΔZ∗_r(t) 变化 | 物理解释 |
| --- | --- | --- |
| Stage I | 1.73% → 0%（下降） | 纤维蛋白快速生成，电导率高，拉低阻抗 |
| Stage II | 0 → 2.15%（缓慢上升） | 微血栓凝块形成使阻抗升高，但纤维蛋白持续降低阻抗，两者拮抗致缓慢上升 |
| Stage III | 2.15% → 4.55%（快速上升） | 大血栓凝块形成，纤维蛋白量不再增长，阻抗快速升高 |

计算结果与实验结果（图 2b）高度吻合，验证了修正 Hanai 方程的有效性。

## 七、讨论与机制解释

### 7.1 血栓形成过程的阻抗机制

血栓形成是一个复杂过程，涉及多种凝血因子协同作用。其核心过程为：

- 纤维蛋白原 → 纤维蛋白：血浆中的纤维蛋白原转化为具有纤维结构的纤维蛋白。

- 纤维蛋白网络包裹血细胞：血细胞被纤维蛋白网络聚集在一起，形成血栓凝块。

### 7.2 阻抗变化的物理解释

| 因素 | 对阻抗的影响 | 机制 |
| --- | --- | --- |
| 纤维蛋白生成 | ↓ 降低阻抗 | 纤维蛋白电导率远高于纤维蛋白原，等效增加了导电通路 |
| 微血栓凝块 | ↑ 升高阻抗 | 红细胞聚集增大了有效"绝缘"体积，减少导电通路 |
| 大血栓凝块 | ↑↑ 显著升高阻抗 | 大量红细胞被纤维蛋白网络包裹，进一步减少有效导电截面 |

### 7.3 与 TEG 方法的对比

EIS 方法比 TEG 方法更敏感，能够在早期阶段检测到差异——因为阻抗在第一阶段（纤维蛋白生成阶段）即立即变化，而 TEG 依赖弹性变化，反应相对滞后。

## 八、研究创新点

- 首次将纤维蛋白和血栓凝块纳入修正 Hanai 方程：前期工作仅适用于红细胞+血浆的简化模型，本研究扩展至含纤维蛋白的三组分模型，使其适用于血栓形成过程。

- 发现阻抗变化的三阶段特征：明确了纤维蛋白生成（降阻抗）与血栓凝块形成（升阻抗）的拮抗关系，合理解释了"先降后升"的阻抗曲线。

- 实验-理论双重验证：修正 Hanai 方程计算结果与实验数据高度吻合（ΔZ∗_r(t) 三阶段趋势一致），为 EIS 血栓检测提供了定量理论基础。

- 非侵入式在线检测的可行性论证：为 CVDs 患者的在线、非侵入式血栓监测生物传感技术提供了理论依据。

## 九、研究局限性

| 局限性 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 体外实验 | 仅在体外静态容器中测量，未涉及体内流动条件下的血流动力学影响 |
| 猪血替代 | 使用猪血替代人血，虽相似但存在种属差异；未在人血或临床样本上验证 |
| 单一血细胞比容 | 仅测试 H = 46.5%，未考察不同 HCT 对阻抗阶段特征的影响 |
| 静态条件 | RBC 取向设为随机（αx=αy=αz=1/3），未考虑流动条件下 RBC 取向和变形的变化 |
| 模型简化 | 将血栓凝块简化为"若干红细胞聚集"，纤维蛋白简化为"长圆柱体"，与实际复杂形态存在差距 |
| 缺少临床验证 | 未与临床金标准（如 TEG、ACT）进行对照验证 |
| 温度控制 | 未明确说明实验温度控制，而温度显著影响血液介电特性 |
| 个体差异 | 仅使用单一猪血样本，未考察个体间差异和重复性 |
| 频率选择依据 | 虽发现 1~10 MHz 最佳，但未从介电驰豫理论角度系统解释频率选择的物理依据 |

## 十、相关研究脉络（证据分级）

### 10.1 同一研究团队的系列工作

本研究属于浙江师范大学 Wan Nen 课题组与日本千叶大学 Takei M. 课题组的合作系列，围绕修正 Hanai 方程在血液阻抗测量中的应用形成了完整的研究链条：

| 时间 | 论文 | 核心贡献 | 与本文关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018a | Li et al., Sensor. Actuator. B Chem. 268:7-14 | 修正 Hanai 混合公式用于流动血液，引入 RBC 取向/变形/EDL 厚度 | 本文修正 Hanai 方程的直接基础 |
| 2018b | Li et al., Biosens. Bioelectron. 112:79-85 (PMID: 29698811) | 体外循环系统中凝血血液的 RBC 聚集性测量，多频 EIS + 驰豫频率 fc | 本文的前序工作，建立了多频 EIS 方法论 |
| 2019 | 本文 Li et al., Biosens. Bioelectron. 141:111437 | 将修正 Hanai 方程扩展至血栓形成过程（含纤维蛋白+血栓凝块） | 核心论文 |
| 2019 | Wen et al., Sensors 19(5):1095 (PMID: 30836669) | 正常血液中 RBC 聚集的修正 Hanai 方程定量测量 | 同期工作，聚焦 RBC 聚集 |
| 2021 | Sensors 21(4):1496 | 基于七参数等效电路的烧伤血液 EIS 评估，修正 Hanai 方程含 HRBC（热损伤红细胞） | 后续拓展，将方法扩展至烧伤评估 |

### 10.2 更广泛的研究背景

| 方向 | 代表性工作 | 证据等级 |
| --- | --- | --- |
| EIS 血栓检测探索 | Asakura et al., 2015 (J. Artif. Organs); Kailashiya et al., 2015 (Biosens. Bioelectron.) | ★★☆ 早期探索 |
| EIS 体内植入式监测 | Nature s43856-024-00436-8 (2024)：带环形 EIS 传感器的血管移植物，无线阻抗监测移植物通畅性 | ★★★ 前沿进展 |
| ECMO 凝血监测 | Thromb. J. 21(1):11 (2023)：ECMO 患者凝血监测策略综述 | ★★☆ 临床综述 |
| 介电谱生物传感 | Oseev et al., 2017 (Sensor. Actuator. B Chem.) | ★★☆ 方法论 |

### 10.3 证据分级总结

本文核心结论的证据等级评估：

| 结论 | 证据等级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 阻抗变化可分三阶段 | ★★★ | 实验直接观测 + 理论计算双重验证 |
| 纤维蛋白降低阻抗 | ★★★ | 实验 + 修正 Hanai 方程计算一致 |
| 血栓凝块升高阻抗 | ★★★ | 实验 + 修正 Hanai 方程计算一致 |
| EIS 可用于非侵入血栓检测 | ★★☆ | 体外验证，尚缺体内/临床验证 |
| 1~10 MHz 为最佳频率 | ★★☆ | 实验观测，缺理论频率选择依据 |

## 十一、对本课题（阻抗相关识别）的启示

本笔记服务于"阻抗相关识别"课题方向，以下为针对性分析。

### 11.1 方法论可借鉴之处

- 修正 Hanai 方程的建模思路：从物理组分（RBC、纤维蛋白、血栓凝块）出发建立介电模型，而非纯经验拟合。本课题若涉及阻抗识别，可借鉴这种"物理组分→介电参数→阻抗"的正向建模思路，为逆向识别提供理论约束。

- 三阶段特征的阶段识别：阻抗曲线的阶段划分（快速下降→缓慢上升→快速上升）本质上是一种时序模式识别。可考虑将阻抗时序信号作为特征输入机器学习模型，实现血栓形成阶段的自动分类。

- 频率窗口选择：本文实验性地确定了 1~10 MHz 为有效频率窗口。本课题在设计阻抗采集系统时，可将此频段作为重点扫描区间，并进一步用 Cole-Cole/Nyquist 图提取频率无关参数（如驰豫频率 fc）。

### 11.2 可拓展的研究方向

- 流动条件下的阻抗识别：本文为静态条件，实际临床场景（血管内、体外循环）涉及流动。可结合团队前期流动血液修正 Hanai 方程工作（Li et al., 2018a），研究流动 + 凝血耦合条件下的阻抗特征识别。

- 多频 vs 单频：团队前期工作（Li et al., 2018b）已证明多频 EIS 的频率无关参数（驰豫频率 fc）优于单频测量。本课题可考虑采用多频方案，提取 Cole-Cole 模型参数（fc、α、R₀、R∞）作为识别特征。

- 等效电路模型：团队 2021 年工作引入了七参数等效电路，可从阻抗谱拟合出具有物理意义的电路参数（血浆电阻 Rp 等），这些参数可能比原始阻抗值更具识别判别力。

- 临床转化：结合 2024 年 Nature 工作的植入式 EIS 传感器思路，可探索可穿戴/植入式阻抗传感系统用于血栓在线监测。

### 11.3 关键技术参数参考

| 参数 | 本文数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电极间距 | 2 mm | 容器式测量 |
| 电极尺寸 | 10 mm × 20 mm | — |
| AC 电流 | 0.1 mA | — |
| 有效频率 | 1 ~ 10 MHz | 实验确定 |
| 血液用量 | 1 mL | — |
| 凝血触发 | 30 μL 2% CaCl₂ | 中和柠檬酸钠抗凝 |
| 测量时长 | 40 min | 覆盖完整凝血过程 |
| 血细胞比容 | 46.5% | 猪血 |
| 抗凝剂 | 3.28% 柠檬酸钠，血:抗凝剂 = 9:1 | 标准比例 |

## 十二、核心要点总结

- 研究问题：为什么血液阻抗在血栓形成过程中会变化？如何定量解释？

- 核心发现：血液阻抗 Z∗(t) 在血栓形成中呈三阶段变化——纤维蛋白生成致阻抗快速下降（0~2 min），微血栓凝块与纤维蛋白拮抗致缓慢上升（2~20 min），大血栓凝块致快速上升（20~40 min）。

- 理论贡献：修正 Hanai 方程，首次纳入纤维蛋白和血栓凝块组分，计算结果与实验高度吻合。

- 临床意义：验证了 EIS 作为非侵入式、在线血栓检测方法的可行性和理论基础。

- 最佳频率：1~10 MHz 为有效检测频段。

- 主要局限：体外静态、猪血、单一 HCT、缺临床验证。

## 十三、参考文献（本文引用的关键文献）

- Li J, Wan N, Wen J, et al. Quantitative detection and evaluation of thrombus formation based on electrical impedance spectroscopy. *Biosens Bioelectron*. 2019;141:111437. doi:10.1016/j.bios.2019.111437. PMID: 31279177. [本文]

- Li J, Sapkota A, Kikuchi D, et al. Red blood cells aggregability measurement of coagulating blood in extracorporeal circulation system with multiple-frequency electrical impedance spectroscopy. *Biosens Bioelectron*. 2018;112:79-85. doi:10.1016/j.bios.2018.04.020. PMID: 29698811. [前序工作，多频 EIS + RBC 聚集性]

- Li J, et al. Quantitative evaluation of electrical parameters influenced by blood flow rate with multiple-frequency measurement based on modified Hanai mixture formula. *Sensor Actuator B Chem*. 2018;268:7-14. [修正 Hanai 方程的流动血液基础]

- Wen J, Wan N, Bao H, Li J. Quantitative Measurement and Evaluation of Red Blood Cell Aggregation in Normal Blood Based on a Modified Hanai Equation. *Sensors*. 2019;19(5):1095. PMID: 30836669. [同期工作，RBC 聚集测量]

- Asami K. Deformation and orientation of erythrocytes in flow. *J Non-Cryst Solids*. 2002;305(1):268-277. [去极化因子理论基础]

- Bitbol M, Quemada D. *Biorheology*. 1985;22(1):31-42. [血液介电特性基础参数]

- Kailashiya J, Singh N, Singh SK, et al. *Biosens Bioelectron*. 2015;65:274-280. [EIS 血栓检测早期探索]

- Asakura Y, Sapkota A, Maruyama O, et al. *J Artif Organs*. 2015;18(4):346-353. [EIS 血栓检测早期探索]

*本笔记基于 PDF 全文提取（5 页）及文献深度研究（PubMed/ScienceDirect/CNGBdb 检索）撰写，采用证据分级体系对核心结论进行评价。*